材料科学与工程学院紫外可见近红外分光光谱仪项目

招  标  文  件

招标编号NYCG2014--- S089

南京邮电大学采购招标管理办公室

2014年6月12日

第一章     投标邀请函

南京邮电大学就_材料科学与工程学院紫外可见近红外分光光谱仪 _项目所需货物进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件合格投标人投标。

一、招标项目名称及编号：材料科学与工程学院紫外可见近红外分光光谱仪(标书编号NYCG2014-S089 )。

二、招标内容、项目简要说明：

1、材料科学与工程学院紫外可见近红外分光光谱仪     1套

具体要求详见《材料科学与工程学院紫外可见近红外分光光谱仪技术要求指标》

招标项目人民币报价。如是进口免税产品，报不含税人民币价，按人民币：美元=6.53：1（其中包括货款、报关费用、外贸代理手续费等）换算CIP南京邮电大学项目现场美元价。

2、付款方式：

设备到货验收合格后支付至合同总价的90 %，剩余的10%设备验收合格并正常运行半年后支付。付款金额不计利息。如是进口产品，100%信用证，凭甲方验收合格报告付款。

三、投标人资质要求：

l、有能力提供本项目中所采购货物及服务、具有良好的财务状况和商业信誉、具有独立承担民事责任的法人单位或其它经济组织。

2、投标人必须具有主要投标产品的原厂商或驻某地办事机构对其参加本项目出具的授权书。

3、具有独立完成设备供货、安装、调试及维护其正常运行能力。

4、须为独立法人，本次招标不接受联合投标。

5、投标人具有在近一年内己完成一个(含1个)以上类似项目的成功案例，并提供用户证明或合同复印件。

6、投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，符合《中华人民共和国政府采购法》的二十二条规定和本文件中规定的条件。

四、招标文件发售时间：

招标文件出售时间：2014年6  月 12日

五、投标文件接收信息：

投标文件开始接收时间：自招标文件发售之日起

投标文件接收截止时间：2014年 6 月 26 日上午10:00时止

投标文件接收地点：南京市亚东新城区文苑路9号南京邮电大学行政楼241房间。

投标文件接收人：崔老师

六、开标有关信息：

具体开标时间 递交标书时另行通知

开标地点：南京市亚东新城区文苑路9号南京邮电大学行政楼会议室

七、本次招标联系事项：

联系人：崔老师 联系电话：85866541，   邮政编码：210046

南京邮电大学采购招标管理办公室

2014年6月12日

第二章  招投标书

招标项目、内容、投开标时间、地点：见邀请函

投标人须知：

一、总则

l、招标方式

1.1本次招标采用公开招标方式。

2、合格的投标人

(见邀请函投标人资质要求)

3、适用法律

本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国有关法律法规制约和保护。

4、投标费用

投标人应自行承担所有参与投标有关费用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、招标文件的约束力

投标人一旦购买了本招标文件并参与投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

二、招标文件

6、招标文件的构成

6.1招标文件有以下部分组成：

(l)、招标书(投标邀请函)

(2)、业务需求

(3)、投标书格式

7、招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期前2日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式(如信件、传真、E-mail)通知招标人。

8、招标文件的修改

8.l在投标截止日期2日前，无论何种原因，招标人均可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

8.2招标文件的修改将以书面的形式公布，并对所有投标人具有约束力。投标人应在24小时内以传真或电报形式回复招标人确认已收到修改文件。

8.3为使投标人编写标书有充分时间对标书文件的修改部分进行分析、研究，招标人有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更书面通知所有购买招标文件的投标人。

三、投标文件的编制

9、投标语言及度量衡单位

9.1投标人提供的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均采用国家法定计量单位。

10、投标文件的编制

10.1投标人编写的投标文件应包括下列部分：

(1)投标函和开标一览表

(2)供货一览表、技术要求响应表和投标报价表

(3)技术方案、服务承诺、培训承诺

(4)资质证明文件

10.2投标人应将投标文件按上述顺序分别装订成册，并编制投标文件资料目录。

11、投标函和开标一览表

11.1投标人应按招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

11.2开标一览表中的内容应与投标文件中明细表内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表必须盖章和签字。

11.3 开标一览表一式两份，一份需与投标文件一起装订，另一份单独封装在外层投标专用袋或小信封中，密封后与投标文件一并递交招标人。

12、供货一览表、技术要求响应表及投标报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标报价表(含分项报价)，美元报价要求报到岸价。在表中标明所提供的设备及软件品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。如果总价与单价累计有误，取低价为准。。

12.2标的物见招标内容

l2.3有关费用处理

投标人的报价应包括所投产品及相关所有税费、人员培训费用、性能介绍、售后服务及其它有关的为完成本项目发生的所有费用。

12.4其他费用处理

采购文件未列明，而投标单位认为必需的费用也需列入报价。

13、证明投标人资格的文件

13.1投标人应提交证明其有资格参加投标和中标和中标后有能力独立履行合的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

13.3投标人应填写并提交招标文件所附的“资格证明文件”。

14、投标保证金

14.1投标人应以人民币提交贰仟伍佰元整（2500元）投标保证金。投标保证金必须在投标人送交标书时就能证明已汇到招标人单位的帐户上（即：南京邮电大学4301011209001047531工行南京察哈尔路支行/汇款请注明是什么项目的投标保证金），并作为其投标的组成部分之一。

14.2投标保证金是为了保护招标人免遭因投标人的不良行为而蒙受的损失，招标人在因投标人的行为遭受损失时，可根据第l4.6条的规定没收投标人的投标保证金。投标保证金应以现金或中国注册银行出具的银行本票、汇票、汇款形式提交。

14.3对于未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

14.4未中标的投标人的投标保证金，将在开标结束五天内予以退还，但不计利息。

14.5中标人的投标保证金可转入履约保证金。

14.6下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

(1)投标人在开标截止日期内撒回其投标书；

(2)投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

(3)中标人在规定期限内未能按本规定签订合同。

15、投标有效期

投标有效期为招标人规定的开标之日后三十(30)天内有效。如果招标人在有效期之内，可向投标人提出缩短或延长投标有效期的要求。要求与答复均应采用书面形式。

16、投标书份数和签署

16.l投标书一式四份(正本一份，副本三份)。一旦正本和副本不符，以正本为准。

16.2投标文件中法定代表人或其授权代表签字。授权代表须将法人代表人以书面形式出具法人代表授权书(原件)附在投标文件中。

16.3文件中出现错处而必须修改时，必须由投标文件签署人签字并加盖公章。

四、投标文件的递交

17、投标文件的密封和标记

17.1投标人应将投标文件密封，封口处要贴封签并加盖投标单位公章。

17.2文件袋上应注明投标项目名称、正、副本、投标单位及联系方式。

18、投标截止日期

投标截止日期为2014年 6 月 26 日上午10  时止，招标人收到投标文件必须在截止日期前 。

19、迟交的投标文件

迟交的投标文件将被拒收并原封退回。

20、投标文件的修改和撤回

20.1投标人在递交投标书后，在规定的投标截止日期前可以修改或撤回其投标文件。

20.2投标截止日期后不可对其投标文件作任何修改或撤回，否则其投标保证金将被没收。

五、开标与评标

21、开标

2l.l招标人将在规定的时间和地址组织公开开标。投标人根据需要可由法人代表或其投标代理人参加公开开标。如有必要可以让投标人有一定时间的陈述，或接收专家组成员的提问后退场。

21.2开标时，督察人员要检查投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标并宣读全部内容。

22评标过程

22.l公开开标后，直至通知投标人中标为止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料，均不得向投标人或与评标无关的人员透露。

22.2投标人试图影响评标或授予合同方面的任何偿试，可能导致该投标人的标被废弃。

23、评标方法：

评委会将按照相关规定对投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。其中投标价格（45分）、主要配置及合标成度(25分）、品牌（10分）、售后服务和承诺（10分）、资质和经营状况（10分）。

具体打分标准将在开标时根据标书内容、技术因素、报价、售后服务、资质、信誉、成功案例及参加本项目的技术人员情况来综合打分。

24、无效投标条款

(l)不符合合格投标人的要求。

(2)不符合招标文件中规定的实质性要求和条件。

(3)未按照规定交纳保证金。

25、定标

评委会首先对所有合格投标人按评标方法的打分标准进行打分，根据综合得分，由高到底排列，向招标小组推荐第一、二中标候选人。最终由招标小组根据推荐的中标候选人确定中标人。

六、授予合同、签订合同

招标人在授予合同时有权对投标书中的设备数量和服务予以增加或减少。招标人在授予合同前有取消所有投标的权力。而且，无须向受影响的投标人解释这样做的原因。

中标人在收到中标通知3日内派代表前来与招标人具体商谈签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

中标人在收到中标通知后即将投标保证金转作履约保证金。如果投标人不履行此条款，招标人有权终止签订合同，并没收其投标保证金。在此种情况下项目招标小组可将标授予下一个中标侯选人，或重新招标。

第三章 合同条款（详见招标办网站货物类合同模板）

技术要求响应表

| 序号 | 招标系统规定的技术要求 | 投标系统实现的技术响应 | 是否偏离（+/=/-） | 技术指标偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

- 开标一览表

投标人名称（盖章）：

| 项目 | 南京邮电大学材料科学与工程学院紫外可见近红外分光光谱仪 |
| --- | --- |
| 投标报价总计 | 人民币（大写） ￥ 元整 美 元 （大写） ＄ 元整 |
| 交货期 |  |
| 保修期 |  |

投标人授权代表签字：

日期： 2014年   月   日

说明：1.投标人必须据实填此表，应与投标文件的有关内容一致。

2. 开标一览表一式两份，一份需与投标文件一起装订，另一份单独封装在外层投标专用袋或小信封中，密封后与投标文件一并递交招标人。

附：紫外/可见分光光度计技术指标

1、技术指标：

1.1 波长范围： 175 - 3300 nm

1.2 带宽（分辩率）：＜0.05 nm(紫外可见区)

≤0.2 nm(近红外区)

*1.3 杂散光 ： <0.00007%T (220nm, NaI)      <0.00002%T (340nm, NaNO2)

<0.0004%T (1420nm, H2O)      <0.0005%T (2365nm, CHCl3)

*1.4 波长精度: 优于±0.08 nm   (紫外可见区)  优于±0.40 nm   (近红外区)

1.5 波长重复性：< 0.005nm（紫外/可见十次测量标准偏差）

< 0.020 nm(近红外十次测量标准偏差)

1.6 光度计精度：优于±0.0006A (1A 双光阑方法)

优于±0.0003A (0.5A双光阑方法)

优于±0.00025A (0.3A双光阑方法)

1.7 光度计重复性：≤ 0.00008 A （0.5A  NIST 930D 滤光片十次测量标准偏差）

*1.8线性范围：优于±8A

1.9 光度计显示：无限制

1.10 基线漂移：<0.0002 A/小时 (500 nm, 0A),基线平直：±0.0008A (200 ~ 3000 nm)

1.11 测试样品最小尺寸：样品直径D≤1mm(透射光路、反射光路)

1.11 切光器(chopper)频率：>35Hz

1.12分光系统使用全息光栅，光栅刻线数：>1400条/mm，近红外为３６０条/毫米

*1.13样品类型：固体、液体样品均可测试，同时固体样品仓和液体样品仓为两个对立的样品仓，无需公用同一样品仓，相互无交叉污染,无需更换或者拆卸附件。

*1.14 使用石英透镜进行聚焦，适用光谱范围可以达到200~2400nm左右，光纤夹持具可以是SMA905端口的或FC端口的，也可以是125~500µ的裸光纤（如样品之一种），配合多维调整架，力求对特定光纤能达到尽可能最好的耦合效果。

2、设备要求：

2.1 光源

需预校准氘灯（紫外区）、碘钨灯（可见近红外区），软件可自动切换所需的光源。预校准的设计，用户可自行更换光源，保证换上的光源处于最佳发光位置。

2.2 双光束光谱仪

采用世界上最为先进的四扇区信号校正技术(CSSC)，即四区分段的扇形信号收集的斩波器，确保了每次得到最准确样品和参比的信号（斩波器运转期间，样品和参比的信号分别单独被各自的黑区信号所校正，波长精度最高：紫外/可见区0.08nm）。

2.3主光束遮挡器

仪器的标准配置即要带有软件控制的主光束遮挡器(0、1%、10%和100%四档可选）及软件控制的可进行参比及样品光束的衰减器。特别适合于低反率和小样品测量。

*2.4 检测器

高灵敏度的R6872光电倍增管和硫化铅检测器（非R928和R955检测器），一体化设计，超大有效检测面积，检测器灵敏度优于525µA/lm。

*2.5 积分球

150mm积分球光学聚四氟乙烯涂层（非硫酸钡和氧化镁积分球），可见区绝对反射率高于99%；开孔率小于2%，最佳孔径比；长期使用不发黄变性，光学性能稳定，包含光阱，可直接测量漫反射和剩余反射.

2.6 软件

win7系统下紫外/可见/近红外分光光度计仪器控制及数据处理软件UV WinLab6.0，包括数据采集（含光谱扫描、时间驱动、多波长测定及定量分析）、记录、处理及储存光谱数据，并进行仪器校验，仪器的控制及附件的控制, 以及强大的试验报告生成器等，并包含高级软件包ＡＳＳＰ。

*2.7、光纤测量附件

使用石英透镜进行聚焦，适用光谱范围可以达到200~2400nm左右，光纤夹持具可以是SMA905端口的或FC端口的，也可以是125~500µ的裸光纤（如样品之一种），配合多维调整架，力求对特定光纤能达到尽可能最好的耦合效果。包括：多维调整架  光纤耦合组件。

3 配置要求

3.1  紫外/可见/近红外分光光度计主机   1台

3.2  150mm光学聚四氟乙烯积分球       1套

3.3  固体样品支架                     1套

3.4  粉末样品支架                     1套

3.5  石英比色皿                       1对

3.6  玻璃比色皿                       1对

3.7  商务电脑                         1台

3.8  多维调整架  光纤耦合组件         1套

备注：*是必须满足的条件