
材料科学与工程学院高精密电子天平系统项目
招  标  文  件

招标编号NYCG2014—S065
南京邮电大学采购招标管理办公室
2014年6月18日

第一章     投标邀请函

南京邮电大学处就材料科学与工程学院高精密电子天平系统项目所需货物进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件合格投标人投标。
一、招标项目名称及编号：材料科学与工程学院高精密电子天平系统项目 (标书编号NYCG2014-S065)。
二、招标内容、项目简要说明
1、材料科学与工程学院高精密电子天平系统项目       
具体要求详见《材料科学与工程学院高精密电子天平系统项目技术要求》

招标项目人民币报价。如是进口产品，报不含税人民币价，按人民币：美元=6.5：1（其中包括货款、报关费用、外贸代理手续费等）换算CIP南京邮电大学项目现场美元价。
2、付款方式：

设备到货验收合格后支付全额货款。付款金额不计利息。如是进口产品，100%信用证，凭甲方验收合格报告付款。
三、投标人资质要求：

l、有能力提供本项目中所采购货物及服务、具有良好的财务状况和商业信誉、具有独立承担民事责任的法人单位或其它经济组织。

2、投标人必须具有主要投标产品的原厂商或驻某地办事机构对其参加本项目出具的授权书。

3、具有独立完成设备供货、安装、调试及维护其正常运行能力。

4、须为独立法人，本次招标不接受联合投标。

5、投标人具有在近一年内己完成一个(含1个)以上类似项目的成功案例，并提供用户证明或合同复印件。
6、投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，符合《中华人民共和国政府采购法》的二十二条规定和本文件中规定的条件。
四、招标文件发售时间

招标文件出售时间：2014年 6 月  18 日

五、投标文件接收信息：

 投标文件开始接收时间：自招标文件发售之日起

      投标文件接收截止时间：2014年6  月 26 日上午10:00时止
投标文件接收地点：南京市亚东新城区文苑路9号南京邮电大学行政楼241房间。

投标文件接收人：崔老师
六、开标有关信息：

具体开标时间： 递交标书时另行通知

开标地点：南京市亚东新城区文苑路9号南京邮电大学行政楼会议室

七、本次招标联系事项：

联系人：崔老师 联系电话：85866541，   邮政编码：210046

南京邮电大学采购招标管理办公室
2014年6月18日

第二章  招投标书

招标项目、内容、投开标时间、地点：见邀请函

投标人须知：

一、总则

l、招标方式

1.1本次招标采用公开招标方式。

2、合格的投标人

(见邀请函投标人资质要求)

3、适用法律

本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国有关法律法规制约和保护。

4、投标费用

投标人应自行承担所有参与投标有关费用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、招标文件的约束力

投标人一旦购买了本招标文件并参与投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

二、招标文件

6、招标文件的构成

6.1招标文件有以下部分组成：

(l)、招标书(投标邀请函)

(2)、业务需求

(3)、投标书格式

7、招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期前2日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式(如信件、传真、E-mail)通知招标人。

8、招标文件的修改

8.l在投标截止日期2日前，无论何种原因，招标人均可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

8.2招标文件的修改将以书面的形式公布，并对所有投标人具有约束力。投标人应在24小时内以传真或电报形式回复招标人确认已收到修改文件。

8.3为使投标人编写标书有充分时间对标书文件的修改部分进行分析、研究，招标人有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更书面通知所有购买招标文件的投标人。

三、投标文件的编制

9、投标语言及度量衡单位

9.1投标人提供的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均采用国家法定计量单位。

10、投标文件的编制

10.1投标人编写的投标文件应包括下列部分：

(1)投标函和开标一览表

(2)供货一览表、技术要求响应表和投标报价表

(3)技术方案、服务承诺、培训承诺

(4)资质证明文件

10.2投标人应将投标文件按上述顺序分别装订成册，并编制投标文件资料目录。

11、投标函和开标一览表

11.1投标人应按招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

11.2开标一览表中的内容应与投标文件中明细表内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表必须盖章和签字。

11.3 开标一览表一式两份，一份需与投标文件一起装订，另一份单独封装在外层投标专用袋或小信封中，密封后与投标文件一并递交招标人。

12、供货一览表、技术要求响应表及投标报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标报价表(含分项报价)，美元报价要求报到岸价。在表中标明所提供的设备及软件品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。如果总价与单价累计有误，取低价为准。。

12.2标的物见招标内容

l2.3有关费用处理

投标人的报价应包括所投产品及相关所有税费、人员培训费用、性能介绍、售后服务及其它有关的为完成本项目发生的所有费用。

12.4其他费用处理

采购文件未列明，而投标单位认为必需的费用也需列入报价。

13、证明投标人资格的文件

13.1投标人应提交证明其有资格参加投标和中标和中标后有能力独立履行合的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

13.3投标人应填写并提交招标文件所附的“资格证明文件”。

14、投标保证金

14.1投标人应以人民币提交伍佰元整（500元）投标保证金。投标保证金必须在投标人送交标书时就能证明已汇到招标人单位的帐户上（即：南京邮电大学4301011209001047531工行南京察哈尔路支行/汇款请注明是什么项目的投标保证金），并作为其投标的组成部分之一。
14.2投标保证金是为了保护招标人免遭因投标人的不良行为而蒙受的损失，招标人在因投标人的行为遭受损失时，可根据第l4.6条的规定没收投标人的投标保证金。投标保证金应以现金或中国注册银行出具的银行本票、汇票、汇款形式提交。

14.3对于未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

14.4未中标的投标人的投标保证金，将在开标结束五天内予以退还，但不计利息。

14.5中标人的投标保证金可转入履约保证金。

14.6下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

(1)投标人在开标截止日期内撒回其投标书；

(2)投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

(3)中标人在规定期限内未能按本规定签订合同。

15、投标有效期

投标有效期为招标人规定的开标之日后三十(30)天内有效。如果招标人在有效期之内，可向投标人提出缩短或延长投标有效期的要求。要求与答复均应采用书面形式。

16、投标书份数和签署

16.l投标书一式四份(正本一份，副本三份)。一旦正本和副本不符，以正本为准。

16.2投标文件中法定代表人或其授权代表签字。授权代表须将法人代表人以书面形式出具法人代表授权书(原件)附在投标文件中。

16.3文件中出现错处而必须修改时，必须由投标文件签署人签字并加盖公章。

四、投标文件的递交

17、投标文件的密封和标记

17.1投标人应将投标文件密封，封口处要贴封签并加盖投标单位公章。

17.2文件袋上应注明投标项目名称、正、副本、投标单位及联系方式。

18、投标截止日期

投标截止日期为2014年6月 26 日上午10时止，招标人收到投标文件必须在截止日期前 。

19、迟交的投标文件

迟交的投标文件将被拒收并原封退回。

20、投标文件的修改和撤回

20.1投标人在递交投标书后，在规定的投标截止日期前可以修改或撤回其投标文件。

20.2投标截止日期后不可对其投标文件作任何修改或撤回，否则其投标保证金将被没收。

五、开标与评标

21、开标

2l.l招标人将在规定的时间和地址组织公开开标。投标人根据需要可由法人代表或其投标代理人参加公开开标。如有必要可以让投标人有一定时间的陈述，或接收专家组成员的提问后退场。

21.2开标时，督察人员要检查投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标并宣读全部内容。

22评标过程

22.l公开开标后，直至通知投标人中标为止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料，均不得向投标人或与评标无关的人员透露。

22.2投标人试图影响评标或授予合同方面的任何偿试，可能导致该投标人的标被废弃。

23、评标方法：

评委会将按照相关规定对投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。其中投标价格（45分）、主要配置及合标成度(25分）、品牌（10分）、售后服务和承诺（10分）、资质和经营状况（10分）。

具体打分标准将在开标时根据标书内容、技术因素、报价、售后服务、资质、信誉、成功案例及参加本项目的技术人员情况来综合打分。

24、无效投标条款

(l)不符合合格投标人的要求。

(2)不符合招标文件中规定的实质性要求和条件。

(3)未按照规定交纳保证金。

25、定标

评委会首先对所有合格投标人按评标方法的打分标准进行打分，根据综合得分，由高到底排列，向招标小组推荐第一、二中标候选人。最终由招标小组根据推荐的中标候选人确定中标人。

六、授予合同、签订合同

招标人在授予合同时有权对投标书中的设备数量和服务予以增加或减少。招标人在授予合同前有取消所有投标的权力。而且，无须向受影响的投标人解释这样做的原因。

中标人在收到中标通知3日内派代表前来与招标人具体商谈签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

中标人在收到中标通知后即将投标保证金转作履约保证金。如果投标人不履行此条款，招标人有权终止签订合同，并没收其投标保证金。在此种情况下项目招标小组可将标授予下一个中标侯选人，或重新招标。

第三章 合同条款（见招标办网站合同模板）
技术要求响应表

	序号
	招标系统规定的技术要求
	投标系统实现的技术响应
	是否偏离（+/=/-）
	技术指标偏离情况

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


1. 开标一览表
投标人名称（盖章）：

	项目
	南京邮电大学材料科学与工程学院高精密电子天平系统项目

	投标报价总计
	 人民币（大写）               ￥     元整

美  元 （大写）              ＄     元整

	交货期
	

	保修期
	


投标人授权代表签字：


日期： 2014年   月   日

说明：1.投标人必须据实填此表，应与投标文件的有关内容一致。

      2. 开标一览表一式两份，一份需与投标文件一起装订，另一份单独封装在外层投标专用袋或小信封中，密封后与投标文件一并递交招标人。

材料科学与工程学院高精密电子天平系统项目技术要求:
1、 招标项目详细内容:

项目名称：高精密电子天平系统
数量：2套电子天平，1套天平台，1套马弗炉，1套四探针测试系统，1套980nm红外半导体激光器、2套磁力搅拌器

主要用途：1.为教学与科研人员提供材料的称量、搅拌以及预除水处理。2.为实验人员提供材料的初步光致发光表征测试。3.初步测试导体、半导体薄膜的方块电阻。
技术方案（配置）：

	ITEM
	DESCRIPTION
	QTY

	
	
	

	1
	电子天平（含有机玻璃或硬塑料罩）
	2

	2
	天平台
	1

	3
	马弗炉
	1

	4
	四探针测试系统
	1

	5
	980nm红外半导体激光器
	1

	6
	磁力搅拌器
	2


技术指标参数：

1．电子天平
技术参数
	最大称量范围
	120g

	精细量程最大称量范围
	42g

	可读性
	0.1mg

	精细量程可读性
	0.01mg

	重复性（sd正常加载）
	0.08mg

	线性误差
	0.15mg

	灵敏度偏移
	0.4mg（100g）

	灵敏度温度漂移
	（10-30°C）：2ppm/° C

	稳定时间
	8s/4s

	防风罩有效高度
	234mm

	秤盘尺寸
	￠80mm

	精细量程灵敏度温度漂移
	（10-30°C）：0.02mg

	线性误差（10g），典型值
	0.02mg

	最小称量值（符合USP），典型值
	45mg

	最小称量值（U=1%,K=2），典型值
	3mg

	重复性（正常加载），典型值
	0.06mg（100g）

	重复性（低加载），典型值
	0.015mg（20g）

	最小称量值（符合USP），典型值
	45mg

	最小称量值（U=1%,2sd）
	3mg

	灵敏度偏移，典型值
	0.3mg（100g）


2. 天平台
尺寸：900*600*850mm；
三级减震； 
理化板或钢制台面，中间400*300*4mm的大理石，橡胶地脚。

3. 马弗炉
炉腔尺寸：WHD=（12.7 ±1）cm *（10.8±0.5）cm*（15.2±1）cm；外部尺寸：WHD=（25±1）cm*（37±1）cm *（28.2±1）cm；

升温范围：100-1100℃；
温度均一性：±5.0℃@1000℃；
温度稳定性：±0.5℃@1000℃。

4. 四探针测试系统
配置包括：四探针测试仪主机、探针台、四探针探头、测试软件(含测控模块)、台式电脑
要求：

1）采用四探针双电测组合(亦称双位组合)测量新技术,将范德堡测量方法推广应用到直线四探针上,利用电流探针、电压探针的变换，在计算机控制下进行两次电测量，能自动消除样品几何尺寸、边界效应以及探针不等距和机械游移等因素对测量结果的影响。
2）双电测四探针软件测试系统是一个运行在计算机上拥有友好测试界面的用户程序。测试程序在计算机与四探针测试仪连接的状态下，通过计算机的并口实现通讯。
    测试程序控制四探针测试仪进行测量并实时采集两次组合模式下的测试数据，把采集到的数据在计算机中加以分析，然后把测试数据以表格，图形直观地记录、显示出来。用户可对采集到的数据在电脑中保存或者打印以备日后参考和查看，还可以把采集到的数据输出到Excel中，让用户对数据进行各种数据分析。
	 测量范围
	 电阻率：10-5～105 Ω.cm(可扩展)；  
 方块电阻：10-4～106 Ω/□(可扩展)； 
 电导率：10-5～105 s/cm； 
 电阻：10-5～105 Ω； 

	可测晶片厚度
	 ≤3mm

	可测晶片直径
	 140mmX150mm(配测试台)；

	恒流源
	 电流量程分为1μA、10μA、100μA、1mA、10mA、100mA六档，各档电流连续可调

	数字电压表
	 量程及表示形式：000.00～199.99mV；
 分辨力：10μV；
 输入阻抗：>1000MΩ；
 精度：±0.1% ；
 显示：四位半红色发光管数字显示；极性、超量程自动显示；

	四探针探头基本指标
	 间距：1±0.01mm；
 针间绝缘电阻：≥1000MΩ； 
 机械游移率：≤0.3%；
 探针：碳化钨或高速钢Ф0.5mm；
 探针压力：5～16 牛顿(总力)；

	模拟电阻测量相对误差
( 按JJG508-87进行)
	 0.01Ω、0.1Ω、1Ω、10Ω、100Ω、1000Ω、10000Ω≤0.3%±1字

	整机测量最大相对误差
	(用硅标样片：0.01-180Ω.cm测试)≤±4%

	整机测量标准不确定度
	 ≤4%

	测试标准
	采用双电测测试标准，通过双电测测试软件控制四探针测试仪进行测量并实时采集两次组合模式下的电压值，然后根据双电测测试原理公式计算出电阻值。

	软件功能
	软件可记录、保存、打印每一点的测试数据，并统计分析测试数据最大值、最小值、平均值、最大百分变化、平均百分变化、径向不均匀度、并将数据生成直方图，也可把测试数据输出到Excel中，对数据进行各种数据分析。软件还可选择自动测量功能，根据样品电阻大小自动选择适合电流量程档测试。

	计算机通讯接口
	 并口，高速并行采集数据。


3)台式电脑要求：

•
显示器尺寸：19英寸

•
CPU 型号：Intel 赛扬双核 G540

•
CPU 频率：2.5GHz

•
内存容量：2GB DDR3

•
硬盘容量：500GB

•
显卡芯片：Intel GMA HD（集成于处理器） 共享内存容量

•
光驱类型：DVD-ROM

•
操作系统：Windows

•
产品类型：商用台式机

•
显卡类型：集成显卡

•
音频系统：集成

•
有线网卡：1000Mbps以太网卡，802.11 b/g/n无线网卡

•
核心/线程数：双核心/双线程

•
总线：DMI 5 GT/s

•
显示器描述：LED宽屏
5. 980nm红外半导体激光器
基本参数如下：
	波长Wavelength (nm) 
	980±5 

	输出功率 Output Power (mW) 
	>1000 

	工作方式 Working Mode 
	CW 

	光斑模式Beam Mode 
	横模 Transverse 
	Near TE00 

	纵模 Longitude 
	Multi-longitude 

	线宽Spectral Linewidth (nm) 
	<3.0 

	光束发散角Beam Divergence (full angle, mrad) 
	<6.0 

	光束指向稳定性Pointing stability (mrad) 
	<0.05 

	光束直径Beam Diameter at Aperture (mm) 
	~5.0 x 5.0 

	功率稳定性Power Stability (RMS, over 8 hours) 
	<3% 

	出光孔高度 Aperture Position (mm) 
	23 

	激光头 Laser Head 
	尺寸 Dimensions (L×W×H, mm) 
	140 x 49 x42 

	驱动电源 

Power Driver 
	尺寸 Dimensions (L×W×H, mm) 
	150 x 120 x 58 

	制冷方式Cooling System 
	TEC 

	供电方式 Power Supply 
	90~240VAC@50Hz 

	预热时间Warm-up Time (minutes) 
	<5 

	工作温度Operation Temperature (℃) 
	0~40 

	使用寿命Expected Lifetime (hours) 
	>10000 

	保修期Warranty Time 
	1 year 


要求产品特点：

 功率稳定、可调节，操作简便，性能可靠；
 电源自带过热、限流保护电路，可外接高速调制；

 功率数显，或如无法直接显示功率，提供电流与功率的关联曲线。

6. 磁力搅拌器

标准配置（每台）：主机1台；传感器1支；支架及夹具1套；搅拌子1个

主要技术参数:
	显示模式
	四位LED

	加热盘温度
	50～380℃

	控温精度(配备Pt-100传感器)
	40～200 ℃

	控温范围(配备Pt-100传感器)
	±2  ℃

	过温保护温度
	400  ℃

	搅拌速度
	50～1200 rpm

	加热盘尺寸
	（145±10）*（180±10）mm

	外形尺寸
	（225±10）*（215±10）*（115±10）mm


主要功能和特点

-    微电脑控制技术，保证设备性能的稳定；

-    加热温度，搅拌速度，工作时间及过温保护，数字化设定和显示；

-    自动记忆最后一次设定的工作参数，非常方便固定实验条件使用；

-    金属铝防腐蚀烤漆外壳，使用寿命长；

-    控制面板上方设计有防腐蚀导液槽，即使液体溅出，也不会损坏设备；

-    密封式外壳设计，使用寿命长；

-    当板面温度超过70℃时，高温指示灯开始闪烁，保证使用者的安全。
2、 合同主要条款

1.设备到货期为：合同生效后30天。

2.交货地点：客户指定实验室。
3.调试验收：技术人员上门安装设备至机器正常运转。

4.供方整机保修一年，时间为安装调试验收合格之日起。在质保期内，系统发生故障，48小时内公司提供技术支持，必要时到达买方现场，免费排除、修复或更换零部件。

附：项目登记表

	招标项目名称
	高精密电子天平系统

	招标项目编号
	（招标办公室填写）
	使用单位
	材料科学与工程学院

	经费预算
	10万元（人民币）
	经费来源
	GJ03013GJ03

	采购项目负责人
	
	联系电话
	025-85866332

	采购项目技术负责人
	陈淑芬
	联系电话
	18061460219

	项目承办单位经办人
	
	联系电话
	

	招  标  项  目  概  况
	 见 附件2：招  标  项  目  概  况  

	使用单位意见
	公章             负责人签字：          年   月   日

	项目承办单位意见
	公章             负责人签字：          年   月   日

	财务处审核意见
	公章             负责人签字：          年   月   日


PAGE  
10

