电子学院屏蔽微波暗室项目

采 购 文 件

项目类别：专用设备

项目编号：NYCG2016-S007

南京邮电大学采购招标管理办公室

2016年4月

- 目  录

- 采购公告……………………………………2

- 投标人须知…………………………………3

- 合同条款及格式……………………………9

- 项目需求……………………………………11

- 评标方法与评标标准………………………23

- 投标文件格式………………………………25

## 第一章  采购公告

南京邮电大学就电子学院屏蔽微波暗室项目所需货物进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件合格投标人投标。

一、采购项目名称及编号：电子学院屏蔽微波暗室项目（项目编号NYCG2016-S007）

二、采购项目简要说明

电子学院屏蔽微波暗室   1间

具体要求见《电子学院屏蔽微波暗室项目技术指标》

三、投标人资质要求

1、投标人必须是经国家有关部门批准，具有合法经营资质、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的独立法人；

2、投标人须有电子工程施工三级及以上资质；

3、具有独立完成设备供货、安装、调试及维护其正常运行能力；

4、本项目不接受联合体投标。

四、采购文件发布信息

采购文件发布时间：自采购公告在“南京邮电大学”网页上发布之日起至投标截止时间止。供应商如确定参加投标，请于投标文件递交时间到指定地点登记报名、递交投标文件。

五、投标文件接收信息

本项目须在投标前勘察现场，时间：5月6日下午2:00,地点：南京邮电大学仙林校区学科楼3号楼122室，联系人：程老师，联系方式：15150551187。本项目只接受参加勘察现场的供应商投标。

投标文件递交时间：2016年5月11日上午9:00-10:30

投标截止时间：2016年5月11日上午10:30

投标文件递交地点：南京市亚东新城区文苑路9号南京邮电大学行政南楼241室

投标文件接收人：王老师

采购单位不接受邮寄、快递等投标，投标文件在投标截止时间后，一律不予退回。

六、开标有关信息

具体开标时间、地点：递交标书时另行通知。

七、缴纳费用

投标单位须在投标时缴纳100元标书费，3000元项目投标保证金。

投标保证金应为在中国注册的银行出具的银行本票(同城)、汇票(异地)或现金。不接受转账、转账支票或其它形式的保证金。

户名：南京邮电大学

账号：4301011209001047531

开户行：工行南京察哈尔路支行

八、本次招标联系事项

联系人：王老师      联系电话：85866541     邮政编码：210046

邮箱：zbb@njupt.edu.cn

南京邮电大学采购招标管理办公室

2016年4月

## 第二章  投标人须知

一、总则

l、采购方式

1.1本次采购采用公开招标方式，本采购文件仅适用于采购公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足采购公告中投标人资质要求的规定。

3、适用法律

3.1本次采购及由本次采购产生的合同受中华人民共和国有关法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有参与投标有关费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、采购文件的约束力

5.1投标人一旦购买了本采购文件并参与投标，即被认为接受了本采购文件中的所有条件和规定。

二、采购文件

6、采购文件的构成

6.1采购文件由以下部分组成：

（1）采购公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购招标管理办公室联系解决。

6.2投标人应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、采购文件的澄清

任何要求对采购文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期前3日前以书面形式通知采购人。

8、采购文件的修改

8.l在投标截止日期3日前，无论何种原因，采购人均可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对采购文件进行修改。

8.2采购文件的修改将在“南京邮电大学”网站上公布，并对所有投标人具有约束力。

8.3为使投标人编写标书有充分时间对标书文件的修改部分进行分析、研究，采购人有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更书面通知所有购买采购文件的投标人。

三、投标文件的编制

9、投标语言及度量衡单位

9.1投标人提供的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均采用国家法定计量单位。

10、投标文件的构成

投标人编写的投标文件应包括下列部分：

10.1投标文件目录；

10.2投标函：须含投标人的开户名称、开户银行、账号、电话、传真、E-mail等联系方式；

10.3投标人资格证明材料；

（1）有效的工商营业执照副本复印件、税务登记证、企业组织机构代码证的复印件；

（2）资质证书复印件（原件备查）；

（3）法人授权委托书；

（4）法定代表人的身份证复印件；

（5）授权代表的身份证复印件（开标现场须查验原件）；

（6）企业基本情况（经营规模、经营状况及行业优势）简介及投标人认为有必要提供的其它文件。

上述文件均应加盖公章。

10.4开标一览表：投标人应按照采购文件中提供的格式完整、正确地填写开标一览表。

（1）投标人应按照采购文件报价，在表中标明所提供的设备品牌、规格型号和原产地，主要部件型号及其功能的中文说明，供货期等；每项货物和服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受（如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价）。

（2）报价采取总承包方式，包括所投产品、安装调试、服务、运输、税金及其它有关的为完成本项目发生的所有费用，采购文件中另有规定的除外。国产设备以人民币报价；如是进口免税产品，报美元价并报不含税人民币价，按人民币:美元=6.86:1（其中包括货款、报关费用、外贸代理手续费等）换算CIP南京邮电大学项目现场美元价。

（3）开标一览表中的价格应与投标文件中的报价表中价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时一律按开标一览表中价格为准。开标一览表必须盖章，并单独装在小信封内于投标截止时间前与投标文件一起递交，否则视为无效投标。

10.5投标人参照采购文件中技术条款对本项目所投产品的技术指标响应进行准确描述，并附《技术参数响应及偏离表》；定型产品须提供所投产品带有技术参数的产品说明书；加工定制及配套装置须提供所投产品的性能指标、实施方案，其中主要部件为定型产品的，则须提供与采购文件相一致的带有技术参数的产品说明书；

10.6投标人按照采购文件中商务条款提供交货安装、工期保证等方案以及产品售后服务和质量承诺，并附《商务条款响应及偏离表》；

10.7投标人的业绩情况；

10.8投标人认为有必要提供的声明及文件材料；

10.9投标人应将投标文件按上述顺序分别装订成册。

11、其它费用处理

采购文件未列明，而投标单位认为必需的费用也需列入报价。

12、投标保证金

12.1投标人应以人民币提交叁仟元（3000元）投标保证金，作为其投标的组成部分之一。

12.2投标保证金是为了保护招标人免遭因投标人的不良行为而蒙受的损失，采购人在因投标人的行为遭受损失时，可根据第12.5条的规定没收投标人的投标保证金。投标保证金应以现金或中国注册银行出具的银行本票或汇票形式提交。

12.3对于未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

12.4投标人的投标保证金，将在开标结束后予以退还，但不计利息。

12.5下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

(1)投标人在开标截止日期内撤回其投标书；

(2)投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

(3)中标人在规定期限内未能按本规定签订合同；

(4)中标人在规定期限内不同意交纳履约保证金。

13、投标有效期

投标有效期为招标人规定的开标之日后三十(30)天内有效。如果采购人在有效期之内，可向投标人提出缩短或延长投标有效期的要求。要求与答复均应采用书面形式。

14、投标文件份数和签署

14.l投标文件一式五份(正本一份，副本四份)。一旦正本和副本不符，以正本为准。

14.2投标文件中法定代表人或其授权代表签字。授权代表须将法人代表人以书面形式出具法人代表授权书(原件)附在投标文件中。

14.3除投标人对错处做必要修改时，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字并加盖公章。

四、投标文件的递交

15、投标文件的密封和标记

15.1投标人应将投标文件密封，封口处要贴封签并加盖投标单位公章。不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

15.2文件袋上应注明投标项目名称、正、副本、投标单位、授权代表姓名及联系方式。如因标注不清而产生的后果由投标人自负。

15.3未按要求密封和加写标记，采购人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购人将予以拒绝，作无效投标处理。

16、投标截止日期

16.1 采购人收到投标文件的时间不得迟于采购公告中规定的截止时间。

16.2 采购人可以按照规定，通过修改采购文件有权酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

17、迟交的投标文件

迟交的投标文件将被拒收并原封退回。

18、投标文件的修改和撤回

18.1投标人在递交投标书后，在规定的投标截止日期前可以修改或撤回其投标文件。修改文件必须在投标截止时间前送达采购招标管理办公室。

18.2投标截止日期后不可对其投标文件作任何修改或撤回，否则其投标保证金将被没收。

五、开标与评标

19、开标

19.l采购人将在规定的时间和地址组织公开开标。投标人法人代表或授权代表须携本人身份证原件参加公开开标。如有必要可以让投标人有一定时间的陈述，或接收评标工作组成员的提问后退场。

19.2开标时请投标人授权代表查验投标文件密封情况，确认无误后，当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的各项内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

20、评标过程的保密与公正

20.l公开开标后，直至通知投标人中标为止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料，均不得向投标人或与评标无关的人员透露。

20.2投标人试图影响评标或授予合同方面的任何尝试，可能导致该投标人的标被废弃。

21、投标的澄清

21.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标工作组有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

21.2接到澄清要求的投标人应派人按要求做出澄清，书面澄清的内容须由投标人法定代表人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

21.3 接到澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

22、无效投标条款和废标条款

22.1无效投标条款：

（1）未按要求交纳投标保证金的；

（2）未按照采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）投标人在报价时采用选择性报价；

（4）投标人不具备采购文件中规定资格要求的；

（5）不符合法律、法规和本采购文件中规定的属无效投标的情形。

22.2废标条款：

（1）一次公告后，符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）开标时，投标人法人代表或授权代表未能准时到达开标现场；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

22.3除采购招标任务取消情形外，采购项目首次招标废标后，采购招标管理办公室应重新招标。重新招标未能成立的，由采购招标管理办公室、招标监督小组与项目承办单位会商决定采取其他方式采购。

六、定标

23、确定中标单位

23.1评标工作组首先对所有合格投标人按评标办法的进行打分，根据综合得分，由高到低排列，向招标小组推荐中标候选人。最终由招标小组根据推荐的中标候选人确定中标人。

23.2中标人名单将在南京邮电大学采购招标管理办公室网站上进行公示，公示有效期为三日。

23.3本项目收取中标人中标服务费人民币叁仟元（3000元）。

23.4若有充分证据证明，中标候选人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者采购招标管理办公室工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或采购招标管理办公室工作人员行贿或者提供其它不正当利益的；

（4）恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本采购文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评标工作组发现的；

（6）不符合法律、法规的规定的其它情形。

在此情况下一经认定，报经项目招标监督小组批准，采购招标管理办公室有权重新组织采购。

24、质疑处理

24.1参加投标供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以从采购结果公布之日起3日内，以书面形式向采购人提出质疑。非书面形式、3日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。

24.2质疑必须以参加投标供应商法人代表或授权代表（投标文件中所确定的）送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。

24.3未参加投标的供应商或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中受益的供应商所提出的质疑也不予受理。

24.4投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，采购人将不予受理。

24.5采购人将在收到投标供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

七、授予合同

25、签订合同

25.1中标人在公示期满后一个月内派代表前来与采购人具体商谈签订合同，若因中标人延误签订合同并由此给采购人造成损失的，中标人应承担赔偿责任。

25.2采购文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

25.3签订合同后，中标人不得将货物及其它相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

26、货物和服务的追加和减少

26.1采购合同履行中，需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变价格水平、合同及其它条款的前提下，采购人可以与中标人协商签订补充合同，追加量不得超过合同总额的10%。

26.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照中标时价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

第三章  合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由项目使用单位与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

南京邮电大学采购合同

甲方：南京邮电大学                       签订地点：南京邮电大学

乙方：

甲乙双方根据                  项目招标（谈判、询价）采购结果,依据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，达成如下货物购销合同:

一、货物及其数量、金额：

| 编号 | 货物名称 | 规 格 型 号（品牌） | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 总价（人民币大写）： 合计（小写）： 元 本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前以及保修期内备品备件发生的所有含税费用。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。 |  |  |  |  |  |

二、交货时间： 在甲方指定时间供货。

三、交货地点：由乙方负责运输至甲方指定地点。

四、付款方式：

五、质保期：_______(自验收合格之日起计。所有货物保修服务方式均为乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。)

六、质量要求、技术标准、乙方对质量负责的条件和期限：

1、乙方所提供的货物，若技术性能无特殊说明，则按生产企业或国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合生产企业或国家规定的质量、规格和性能的要求。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

七、验收标准：甲方应当在到货且安装调试完成后_10_日内对货物进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，安装调试是否合格。所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。验收时乙方必须在现场，验收合格后甲方应在验收记录上签字盖章。

八、 工程部分（两万元以上）需按南京邮电大学审计相关规定执行。

九、招投标文件为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力（本条款适用于招投标项目）。甲乙双方商定的其他必要文件，附件与本合同不相符合之处，以本合同内容为准。上述文件内容互为补充。

十、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。如乙方不能交付货物，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

2、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期30个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

4、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款。同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

十一、 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

十二、合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

十三、 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担、并更换有问题商品或部件。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉解决。

十四、付款前乙方须提供增值税专用发票，总价不变。

十五、本合同由甲、乙双方共同签订，合同一式陆份，甲方伍份、乙方壹份。自双方签字、盖章之日起生效。

甲方                                               乙方

单位名称：南京邮电大学                             单位名称：

单位地址：                                         单位地址：

法定代表人：                                       法定代表人：

委托代理人（签字）：                                委托代理人（签字）：

联系电话：                                         联系电话：

开户银行：工商银行察哈尔路支行                     开户银行：

户名： 南京邮电大学                                户名：

账号：4301011209001047531                          账号：

税号：320106426090859                              行号：

地址、电话：南京市栖霞区文苑路9 号025-85866388    项目联系人：

签约日期（即合同生效日期）：    年   月    日       联系电话：

第四章 项目需求

- 技术条款：

1  暗室用途及基本要求

1.1	基本要求

通过采取屏蔽措施,有效衰减周围环境中的电磁干扰，同时避免室内测试电磁场对周围环境造成污染。吸波材料用于微波暗室的顶棚、地面及四周墙面的粘贴和铺放，从而为天线远场测试所需的“静区”提供保障条件，其性能需满足天线远场测试的技术要求。

1.2	暗室布局及尺寸

暗室布局如图1所示：

图1  暗室布局示意图

1)	暗室所在土建尺寸：16m(L)×8.1m(W)×7m(H)。

2）暗室屏蔽净空尺寸：13m(L)×7.0m(W)×6.5m(H)。

3)	在发射端配置1樘屏蔽门用于设备和人员的进出；

4)	屏蔽体顶面荷载与自重采用支撑依附结构，顶部和侧向稳定支撑措施可以与周围建筑体连接，需向建筑设计单位提供相关需求。

1.3	主要性能指标

1.3.1工作频率范围：0.5GHz～60GHz。

*1.3.2屏蔽效能：

0.5GHz～10GHz优于100dB；

10GHz～20GHz优于90dB；

20GHz～40GHz优于80dB；

40GHz～60GHz优于70dB。

屏蔽壳体采用屏蔽钢板，屏蔽效能验收测试时参照执行GJBz 20219-94《军用电磁屏蔽室通用技术要求和检验方法》B级标准，20GHz～60GHz用户方提供测试仪表。

*1.3.3静区尺寸：Ф1.5m×1.5m并符合远场条件。

1.3.4测试距离4m～8.5m可调。

*1.3.5静区反射率电平：

0.5～1GHz≤-35dB ；

1～3GHz≤-40dB ；

3～4GHz≤-45dB ；

4～40GHz≤-50dB ；

40～60GHz≤-45dB 。

*1.3.6静区交叉极化度：≤-25dB。

*1.3.7场均匀性：

横向：≤±0.25dB；

纵向：≤±2dB。

*1.3.8多路径损耗均匀性：≤±0.25dB。

2	暗室技术要求

2.1	屏蔽工程要求

2.1.1	主要内容

远场天线测试暗室屏蔽工程包括技术方案设计、材料提供、工程安装、检测验收等多项内容，主要设备清单见下表。

表1屏蔽工程内容清单

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 数量/单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屏蔽壳体442m2 | 暗室13m*7m*6.5m 含暗室、电缆沟及各设备基础的屏蔽及防锈，建议武钢、马钢、鞍钢/Q235龙骨40*40*2 U钢28*25*28*2 | 442m2 |
| 2 | 龙骨型材、U型钢 |  |  |
| 3 | 不锈钢屏蔽门 | 1.0m*2.0m | 1樘 |
| 4 | 吸波材料 | 高度1000mm吸波材料 | 45.5m2 |
|  |  | 高度700mm吸波材料 | 387.5m2 |
|  |  | 高度700mm吸波走道 | 6m2 |
| 5 | 辅佐吸波材料 风口、灯口材料 | 500*500 | 3m2 |
| 6 | 波导窗 | 600*600/真空钎焊 | 2只 |
| 7 | 风机、抽风风道 | 1200m3/h，保证换气次数：2次/小时，风速≤3m/s | 1台 |
| 8 | 照明配电及管线开关 | 100w，满足照度要求 | 8套 |
| 9 | 电源滤波器 | AC380V,50Hz,16A | 1套 |
|  |  | AC220V,50Hz,50A | 1套 |
|  |  | AC220V,50Hz,32A | 2套 |
|  |  | AC220V,50Hz,16A | 1套 |
| 10 | 接地滤波器 | 100A | 1套 |
| 11 | 信号转接板 | 400mm*400mm | 1个 |
|  | 信号转接系统 | 满足测试系统集成需要 | 1套 |
| 12 | 屏蔽过避管 | φ140mm*14mm | 1套 |
| 13 | 接地地线 | 多点接地，接地电阻<1Ω | 1套 |
| 14 | 监控系统 | 带云台的彩色摄像机，建议杭州世博莱、中国TCL、海康威视同等品牌 | 1套2台 |
| 15 | 消防探头 | 烟感，含测控室消防及报警主机，符合相关国家标准的要求成都安吉斯、海湾消防、海盾消防同等品牌 | 4只 |
| 16 | 测控室装修 | 测控室配电及照明 | 1套 |
|  |  | 空调，建议格力、海尔、美的同等品牌 | 2P |
|  |  | 墙面白色乳胶漆 | 168m2 |
|  |  | 一楼防静电地板 | 18m2 |
|  |  | 二楼复合地板 | 18m2 |
| 17 | 土建部分 | 地面水泥浇筑 | 104m2 |
|  |  | 原扫描架、转台坑洞回填 | 20m³ |
|  |  | 墙面开洞600mm（宽）×600mm（高）、1000mm（宽）×1000mm（高） | 各1处 |
|  |  | 转台挖方量+砼基础 | 2.5m³+5m³ |
|  |  | 电缆沟挖方量 | 0.2m³ |
| 18 | 待测端五维转台 | 详见技术要求第3章节 | 1套 |
| 19 | 发射端极化转台 | 详见技术要求第3章节 | 1套 |
| 20 | 频旋转关节 频段：DC～50GHz | - 驻波：不大于1.7； - 旋转时驻波波动：不大于0.2； - 插损：不大于0.9dB； - 旋转时插损波动：不大于0.1dB。 旋转时相位波动：不大于2° | 1只 |
| 21 | 源天线、定标天线、参考天线 | - 源天线：采用对数周期和宽带喇叭天线，频段0.5～60GHz； - 定标天线：增益2-20dB，频段0.5～60GHz，VSWR≤1.5； - 参考天线：增益20-25dB，频段18～60GHz，VSWR≤1.5。 - 注：波导喇叭包括波导同轴转换接头 | 各1套 |

备注：内容清单与第四章项目需求中有偏差的按照项目需求中响应。

2.1.2	技术规格

2.1.2.1屏蔽体

1)	屏蔽效能，满足1.3节指标要求。

2)	暗室壳体采用焊接式屏蔽结构，由优质冷轧钢板制成。侧墙和顶棚的屏蔽层厚度不小于2mm，地面屏蔽层厚度不小于3mm，每米变形量＜3 mm；

3)	屏蔽主体骨架采用H型钢或异型钢管焊接而成。

4)	使用的钢制结构件、连接件、紧固件等金属构件需经过防腐防锈处理。

2.1.2.2屏蔽门

净开尺寸为1m(W)×2m(H)，采用手动刀式屏蔽门，在外向左开启。

2.1.2.3通风系统

1)	频率范围：0.5～60GHz。

2)	暗室采用强制通风，换气次数2次/小时，风速≤3m/s。

3)	屏蔽效能要求同主体。

2.1.2.4暗室内供配电系统及电源滤波器

1)	屏蔽暗室内用电及容量如下表。

表2 供配电需求

| 区域 | 用途 | 用电容量 |
| --- | --- | --- |
| 暗室 | 发射端设备 | 单相220V/50Hz/5kW |
|  | 接收端设备 | 单相220V/50Hz/5kW |
|  | 被测设备用电 | 三相380V/50Hz/10kW 单相220V/50Hz/10kW |

2)	照明、监控、语音等的用电容量由中标方设计提供。

3)	根据设备用电负荷的大小，选用合适的电缆线径和电源滤波器和漏电、过载保护开关。

4)	仪器设备用电、测试用电，照明用电分开设置，相互隔离。

5)	所有配电装置的安装必须符合国家规范要求，安全可靠。

6)	电源滤波器的插入衰减与屏蔽室综合效能一致。

2.1.2.5信号转接

1)	暗室内与控制室之间设置1套信号接口转接板。

2)	设置1套屏蔽过壁管（RF陷波器），用于不能断开的特殊线缆穿越屏蔽体的处理。

3)	信号接口上安装的各类设备滤波装置的插入衰减应与屏蔽室综合屏蔽效能一致。

2.1.2.6接地要求

1)	屏蔽暗室的地线分为屏蔽接地和设备接地，壳体地网由母体建筑提供。

2)	屏蔽接地：多点接地，接地电阻<1Ω。

3)	设备接地：在仪器使用部位设置供其使用的专用地线，设备地网由中标单位提供。

2.1.2.7火灾报警系统

暗室采用感温感烟报警系统（带报警主机），传感系统安装于微波暗室内，报警主机安装在测控室中。报警系统的设计应符合相关国家标准的要求。

2.1.2.8监控系统

1)	暗室内设置2套抗干扰、带云台（包含控制器）的，分辨率不低于1080p，自动调焦摄像机,能自动适应环境的亮暗。

2)	监视系统配备1台32"的高品质彩色液晶显示器。

2.1.2.9照明

1)	暗室内部采用低干扰冷光源灯，灯具装在专用灯箱内。

2)	暗室各区域的照度不小于50 Lx，设备工作区域不小于100 Lx，被测设备区域不小于150 Lx。

*2.1.3	方案设计要求

1)	根据技术要求给出暗室主体、设备基础，电缆沟及进出接口的屏蔽工程设计。

2)	结合暗室性能给出灯具类型、功率、数量、安装位置及灯口处屏蔽处理方式。

3)	结合暗室性能给出通风系统设计方案。

4)	给出视频监控、消防等具体设计与实施方案。

2.1.4	交货验收

货物到达安装现场后，承建方和用户方双方代表到场进行开箱验货，验收内容包括：

1)	外观检查，检查货物包装是否完好，外观是否有明显破损。

2)	货物种类、数量点验，检验主要货物内容是否与装箱单相符。

3)	货物是否有任何损坏、缺陷或明显质量问题。

所有到达安装现场的货物必须经双方检验合格并签字确认后方可开始安装。

2.1.5	屏蔽性能检测

暗室屏蔽工程完成以后，该分项验收应以国家有关标准（GB/T12190-2006《电磁屏蔽室屏蔽效能的测量方法》）、招标文件技术规格、合同及技术协议等作为依据，由双方认可的第三方检测机构对暗室的屏蔽性能等参数进行测试验收。

2.2	吸波材料工程要求

2.2.1	吸波材料主要用于用户方微波屏蔽暗室的顶棚、四周墙壁和地面的安装和铺放，从而为天线远场测试所需的静区空间提供保障条件。

2.2.2	吸波材料可以长期保持电性能稳定，安装要求外观整齐，牢固, 长时间保证不会脱落，材料尖端不弯曲。

2.2.3	所提供的产品不能有明显的色差,外形应整齐美观干净，无污物。长期使用锥尖无明显下垂、性能不下降，使用期大于15年。

*2.2.4	材料采用无机阻燃剂，对于聚氨酯吸波材料产品应满足GB8624-1997 B2级标准（或对应于GB8624-2006中相应的级别），氧指数≥28%；对于难燃吸波材料产品应满足GB8624-1997 B1级标准（或对应于GB8624-2006中相应的级别），氧指数≥60%。除地面移动区域和转台吸波处理采用聚氨酯吸波材料外，其余部分全部采用难燃吸波材料。

*2.2.5	吸波材料选择无毒无气味，材料采用无机阻燃剂，材料粘贴安装时采用的胶粘剂必须符合环保要求，保证暗室材料安装后工作环境无污染，胶水气味小且无毒，对人体无害。

*2.2.6	吸波材料电性能要求

根据静区性能要求设计和选取吸波材料，吸波材料的反射性能应不低于下表要求，应提供电性能指标测试报告影印文件。

表3 吸波材料垂直入射的反射性能（单位：dB）

| 频率 高度 | 0.5 GHz | 1GHz | 2GHz | 3GHz | 40GHz | 60GHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000mm | ≤-35 | ≤-42 | ≤-50 | ≤-50 | ≤-50 | ≤-45 |
| 700mm | ≤-29 | ≤-40 | ≤-45 | ≤-50 | ≤-50 | ≤-45 |

2.2.7	安装前验收

1)	承建方应依据合同和技术协议编制预验收大纲，大纲需经用户方认可。

2)	发货前在承建方进行预验收，预验收内容至少应包括外观、尺寸、色差、电性能、阻燃性等项目，检测报告由双方代表签字认可。

3)	吸波材料到达用户方现场后进行检查。检查内容至少应包括型号、数量、外观、色差及阻燃性抽测等。

2.2.8	暗室性能检测

1)	承建方应依据合同和技术协议编制吸波材料工程验收大纲，大纲需经用户方认可。

2)	远场测试系统安装调试完成以后，应以国家有关标准（GJB6780-2009《微波暗室性能测量方法》）、招标文件技术规格、合同及技术协议等作为依据，由双方认可的第三方检测机构对暗室的静区性能等参数进行测试验收。

2.3 非屏蔽测控室要求

测控室主要由信号接口板、信号接口箱、配供电、照明系统、空调系统（2P）、新风系统、视频监控系统、火警与消防、接地系统、室内装饰（采用白色乳胶漆，一楼地面采用防静电地板，二楼采用复合地板）等主要部分组成。测控室内一、二层间配置楼梯。

测控室、暗室局部地区采用铝扣板装修，中标方给出详细设计并施工。

2.4 暗室土建部分

1）暗室地面平整及地面砼浇筑

按照《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2002之规定，将暗室地面用砼填平，表面平整度允许偏差5mm，用2m靠尺和楔形塞尺检查。

地面型材铺完用水泥浇筑填充后铺3mm厚钢板。

2）土建地基回填

将原有的扫描架地基、转台地基回填，使其与地面平齐。

3）开启制作新风系统排风口

在合适的高度利用原有空调外机窗口改造成通风窗（可以在外部打开、以便对风机进行维护），预留通风孔600mm（宽）×600mm（高）通风口，防虫网配置好。

在测控室处开启制作1000mm（宽）×1000mm（高）进风口。

4）转台基础和电缆沟

按照下图所示，制作转台基础坑、基础和电缆沟。

- 2.5方案设计要求

1）根据技术要求给出测试环境主体、设备基础，电缆沟及进出接口的屏蔽工程设计；

2）结合暗室性能给出灯具类型、功率、数量、安装位置及灯口处屏蔽处理方式；

3）结合暗室性能需要给出静区性能仿真计算报告；

4）给出测控室设计与实施方案；

5）给出暗室土建配套工程设计与实施方案。

- 3、天线测量系统配套设备

3.1测量系统配套设备

配套设备包括转台、射频旋转关节等。

3.2测量系统关键技术指标

- 该测量系统性能指标如下：

- *1）待测端五维转台：运动方式：下俯仰、上方位、极化，X/Y向平动；

- 运动范围：上方位轴：0～360°（程控）；下俯仰轴：+30°～-80°（程控）；方位台面上具有X/Y方向的平动功能，X方向平动行程：200mm，Y方向平动行程±100mm，平动精度：0.05mm，平动速度：5mm/s；（X/Y向平动为程控）；

- 最大转速：上方位轴和极化轴≤9（°/s），转速可调；下俯仰轴≤2（°/s），转速可调；配置伺服电机，掉电自锁。

- 定位精度：方位轴和俯仰轴≤±0.05（°）；极化轴≤±0.1（°）；方位台面直径：≥600mm；转台承重：方位台面垂直承重大于50kg。俯仰轴承重：满足极限角度下，20kg有效荷载。设计接收端转台的待测天线安装中心同暗室高度中心相一致,能够满足待测天线最大尺寸：1500mm×1500mm×1500mm 安装尺寸要求。与待测天线的安装应充分考虑待测天线的种类和外形，预留必要的安装接口和安装平台，便于与各类型外形的待测天线进行安装固定。

- *2）发射端极化转台：

- 转角范围：正反向 0°～360°（程控），可正反向连续高速旋转；最大转速（°/s）： 180（可调）；位置指示精度（°）：≤±0.1°；最大负载：15kg。配置倍频器供电线路。

- *3）源天线、定标天线及参考天线

- 源天线：采用对数周期和宽带喇叭天线，频段0.5～60GHz；

- 定标天线：1套，增益2-20dB，频段0.5～60GHz，VSWR≤1.5；

- 参考天线：1套，增益20-25dB，频段18～60GHz，VSWR≤1.5。

- 注：波导喇叭包括波导同轴转换接头

- *4）单通道射频发射极化旋转关节一只

- 使用频段：DC～50GHz；

- 驻波：不大于1.7；

- 旋转时驻波波动：不大于0.2；

- 插损：不大于0.9dB；

- 旋转时插损波动：不大于0.1dB。

- 旋转时相位波动：不大于2。

- 4、设备附件要求

4.1 投标人应在投标文件中提供下列技术参数：

1）投标人应在投标文件中提供投标设备的名称、品牌、型号规格、技术参数及性能、使用材质、外形尺寸、检修所需操作空间、数量、单价、制造商全称及制造地点等；

2）投标人应在投标文件中提供投标设备的详细供货范围清单，主要部件、主要配套设备的名称、品牌、型号规格、技术参数及性能、数量、单价、产品样本、制造商全称及制造地点等；

3）随设备提供的备品备件及专用工具的名称、型号规格、数量、单价明细表。

4.2 投标人应在投标文件中提供投标文件与采购文件的技术参数响应及偏离表，如与采购文件无偏离，也应说明。

4.3 投标人应在投标文件中提供投标文件与采购文件的商务条款响应及偏离表，如与采购文件无偏离，也应说明。

4.4 中标人应在到货前向用户提供一式四份全套设备资料：安装所需的机械、电器、仪表资料，设备参数表、操作规程、使用说明书、设备维护手册、保养修理所需的各种机械和电气资料和设备故障诊断说明书等。

4.5 中标人应在交货时向用户提供设备材料的装箱清单、出厂前的测试报告和产品合格证书；中标人所提供的设备或材料如有进口产品的，除提供上述资料外还应提供原产地证书、报关资料及检验检疫证明。

4.6 我国实行生产许可证、准入证制度的产品必须是获得我国具备资质单位批准认可的产品，投标人应在投标文件中提供有关证明文件。

4.7 投标人应保证，如能中标，用户在其本国使用中标设备或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

- 5、技术文件要求

5.1投标人必须按规定要求提供投标货物的详细技术资料，其中包括货物的主要性能、技术参数、结构特点、适用范围等，所提供的参考资料应尽可能全面详细，以方便采购人评标、定标。

5.2投标人应按每台/套设备给采购人提供二套完整的技术资料随货物包装发运，其中包括设备安装前对安装环境的要求、操作手册、应用指南和故障处理等内容。

5.3投标人应出具所投标设备以往销售数量、单位和运行时间清单，供采购人进行设备实地考察。

5.4 技术规格书中对配套件品质的要求是最低要求，投标人可以选择品质不低于该要求的产品，并详细说明。

5.5 提供施工图纸、线路图、设计方案、设备装箱单、设备使用说明书、质量证明文件、研制总结报告、主要设备厂商联系方式。

注：*项为关键指标，必须满足（=）或正偏离（+），否则视为无效标。

二、商务条款

- 1、此项目投标总报价为固定总价，局部变更不影响总包价格。项目具体开工日期以采购人通知为准（采购人提前十日通知中标人），本项目工期为60天（第三方测试时间不在本工期内）。

- 2、安装调试与验收

- 2.1安装

合同中提供的所有设备全部应由中标人负责完成安装，用户派遣技术人员协助整套设备的安装，在安装过程中，中标人的技术人员应说明设备的安装步骤和应该注意的事项，安装的每一件设备应作安装详细记录。一切在安装过程中造成的设备损坏，责任均在中标人。

- 2.2现场调试

合同中提供的所有设备全部应由中标人完成现场调试。在此期间所造成的设备损坏，责任均在中标人。

- 2.3测试验收

- 2.3.1安装前验收

货物到达安装现场后，中标人和用户方双方代表到场进行开箱验货，验收内容包括：

1）外观检查，检查货物包装是否完好，外观是否有明显破损；

2）货物种类、数量点验，检验主要货物内容是否与装箱单相符；

3）货物是否有任何损坏、缺陷或明显质量问题。

所有到达安装现场的货物必须经双方检验合格并签字确认后方可开始安装。

- 2.3.2安装后验收

1）中标人应依据合同和技术协议编制验收大纲，大纲需经用户方认可；

2）测试环境建设完成以后，应以国家有关标准、招标文件技术规格、合同及技术协议等作为依据，由双方认可的第三方检测机构对暗室的静区性能、屏蔽性能等参数进行测试验收，第三方检测验收费用由中标人支付；

3）测试验收内容

a）调试好的所有设备应通过24小时(如中国国家标准、各行业的相应标准、国际标准化组织标准中有要求的，按其标准执行)不间断正常运行的考核；

b）如因场地辅助设施故障(电源、空调等)和环境不符合设备正常工作的要求而造成测试验收中断，用户应立即修复，确保设备正常工作的条件；

c）在安装验收期间，中标人的工程师负责对合同项下的货物进行操作、调试及执行必要的维护；

d）在验收过程中，若发现设备有短缺、损坏或不符合合同条款和质量标准的情况，中标人将负责补齐、更换，由此引起一切费用由中标人承担；

e）设备保修期由第三方验收合格之日起开始计算。

4） 验收失败

在验收失败的情况下，投标人工程师应以书面的形式向招标人说明验收失败的原因，排除故障后重新开始测试验收。如果测试验收失败次数超过三次或测试验收时间超过合同规定的有关期限，用户有权拒绝验收，并按中标人违约处理。采购人有权追索因投标人造成工期延误而给用户产生的经济损失。如果导致合同不能继续执行，采购人有权按退货索赔程序处理。

当用户认为验收失败而拒绝验收后，中标人工程师须与用户验收人员共同签署验收失败的备忘录，明确、详细地写明验收失败的原因、存在的问题、用户的要求以及解决问题、重新测试验收的期限，并由双方签字后开始生效。若双方对验收结果发生意见分歧，则按合同的相应条款解决，合同条款未能涉及的事宜双方友好协商解决。该备忘录是双方所签订合同的正式附件，与合同正本具有同等的约束力。

5）凡安装妥善的设备，须经双方签署验收报告。只有签署了验收报告的设备，用户才享有完全使用权，中标人才提供保修、技术支持服务。

6）验收成功

用户确认测试验收成功完成之后，应与中标人工程师共同签署验收报告，若有未尽事宜可写入备忘录中，双方签字后开始生效。

- 3、售后服务与保修期

3.1 测试环境及系统集成的质保期为项目交付之日起叁年，时间从签署终验收报告之日起计算。

3.2 中标人应在质保期内进行定期巡检和维护。

3.3 质保期内，因非人为原因造成缺陷或损坏时，中标人应负责修理并对无法修复的部件重新更换，并且保证技术性能指标及安装性能指标没有变化，由此发生的一切费用由中标人承担。同时，对更换后的部件无偿质保一年。

3.4 中标人应保证在接到故障通知后，4小时内予以响应，24小时内派有经验的技术人员到达现场，5天之内排除故障；需要更换设备或配件的应在10天之内修复（从提出现场服务要求开始算起），10天内不能修复的须及时提供备用设备。

3.5 在项目质保期外，中标人应能及时提供项目终身优惠的维修服务和技术支持。如需更换损坏部件，不得高于市场价格，且免费质保一年。对系统升级及能力扩展所需的材料等物资购置费予以优惠，

4.付款方式

本项目无预付款；项目完工验收合格后付至合同总价的70%；经审计后付至审定价扣除审计费的全款。合同签订前乙方须向甲方支付合同总价的10%作为履约保证金，项目完工验收合格后履约保证金转为质量保证金，质量保证金在质保期满后全额无息付清，须提供增值税专用发票，审计费按校审计相关规定执行。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

评标工作组将对确定为实质性响应采购文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。对未中标人，将不作任何解释。

采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

二、评标标准

| 评审项目 | 评分内容 | 分值 | 评价内容及说明 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 价 格 评 议 （45） | 投标价 | 45 | 各投标人经评审的最终投标价与基准价相比,等于评标基准价的得满分；偏离评标基准价的相应扣减得分。 | 以有效投标文件的投标价算术平均值为A（若有效投标文件≥5家时，去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值为A）。 评标基准价 =A×95%。 每低于1%扣0.5分，每高于基准价1%扣1分，不足1%部分按内插法计算，小数点保留两位。 |  |
| 商 务 评 议 （10） | 售后服务与保修 | 5 | 满足采购文件要求得3分，每增加一年质保得1分。 |  |  |
|  | 企业业绩 | 3 | 2013年以来实施过类似项目（合同总金额不低于价90万元，提供合同复印件加盖公章） | 一个得1分，最高得3分。 |  |
|  | 企业实力 | 2 | 具有产品发明专利或实用新型专利。 | 一个发明专利得1分，一个实用新型得0.5分，最高得2分。 |  |
| 技 术 评 议 （45） | 总体方案 | 12 | 对总体方案论证充分性、内容完整性、技术先进性等方面进行综合计分评价。 | 优：9（含）~12分 |  |
|  |  |  |  | 良：5（含）~8分 |  |
|  |  |  |  | 差：0~4分 |  |
|  | 屏蔽壳体 | 7 | 对屏蔽壳体材料的选型、布局合理性、性能指标等方面进行评价。 | 优：6（含）~7分 |  |
|  |  |  |  | 良：3（含）~5分 |  |
|  |  |  |  | 差：0~2分 |  |
|  | 吸波材料 | 7 | 对吸波材料的选型、布局合理性、性能指标等方面进行评价。 | 优：6（含）~7分 |  |
|  |  |  |  | 良：3（含）~5分 |  |
|  |  |  |  | 差：0~2分 |  |
|  | 测试环境通风/消防/配电和照明/视频监控系统 | 4 | 对通风/消防/配电和照明/视频监控系统方案设备选型、布局合理性、性能指标等方面进行评价。 | 优：3（含）~4分 |  |
|  |  |  |  | 良：1（含）~2分 |  |
|  |  |  |  | 差：0分 |  |
|  | 信号转接装置 | 2 | 对信号转接装置方案设计、性能指标等方面进行评价。 | 优良：1（含）~2分 |  |
|  |  |  |  | 差：0分 |  |
|  | 屏蔽接地系统 | 2 | 对屏蔽接地系统方案设计、性能指标等方面进行评价。 | 优良：1（含）~2分 |  |
|  |  |  |  | 差：0分 |  |
|  | 测控室及配套设施 | 2 | 对测控室及配套方案设计、性能指标等方面进行评价。 | 优良：1（含）~2分 |  |
|  |  |  |  | 差：0分 |  |
|  | 转台 | 5 | 对转台结构设计、布局合理性、性能指标等方面进行评价。 | 优：4（含）~5分 |  |
|  |  |  |  | 良：2（含）~3分 |  |
|  |  |  |  | 差：0~1分 |  |
|  | 旋转关节 | 2 | 对旋转关节性能指标、选用品牌等方面进行评价 | 优良：1（含）~2分 |  |
|  |  |  |  | 差：0分 |  |
|  | 实施与安装计划 | 2 | 对工程实施与设备安装进度合理性、计划完整性和可操作性等方面进行计分评价。 | 优良：1（含）~2分 |  |
|  |  |  |  | 差：0分 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |  |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

投标主要文件目录

一、投标函

二、投标人资格证明材料

三、开标一览表

四、技术参数响应及偏离表

五、商务条款响应及偏离表

六、投标人业绩情况

七、投标人其它声明及材料

## 一、投标函格式

致：南京邮电大学

根据贵方的项目编号为              招标文件，正式授权下述签字人_________________   ____(姓名和职务)代表我方____________    __（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按采购文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可被贵方没收。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在采购文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.遵守采购文件中要求的收费项目和标准。

9.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        户：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称（公章）：

日        期：________年____月____日

二、投标人资格证明材料

1.工商营业执照副本（复印件,加盖公章）

2.税务登记证（复印件,加盖公章）

3.企业组织机构代码证（复印件,加盖公章）

4.资质证书（复印件，加盖公章）

5.法人授权委托书（原件,加盖公章，非法定代表人参与投标时必须提供）

6.法定代表人的身份证（复印件）

7.授权代表的身份证（复印件，非法定代表人参与投标时必须提供）

8.企业基本情况（经营规模、经营状况及行业优势）简介及投标人认为有必要提供的其它文件

法人授权书格式

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名、职务）为我方就           （编号）________________________项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：_______________________

职    务：_____________________________________

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

地址：

日期：______年____月____日

### 三、开标一览表

投标人全称（公章):                       项目名称：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价 | 总价 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（授权代表）签字：

注：

1、第5栏的单价和第6栏的总价均应包括全部设备价、包装费、运输、安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用，以及已支付或将支付的营业税和其它税费；

2、如果单价和总价不符时，以单价为准；

3、请提供本采购文件要求设备详细的配置清单及分项报价，包括标准件及选购件；

4、定型产品须在表中标明所提供的设备品牌、规格型号及原产地；加工定制产品需在表中标明主要部件的名称、型号及原产地。

四、技术参数响应及偏离表

投标人全称（公章):                       项目名称：

| 序号 | 招标文件要求 | 供应商响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（授权代表）签字：

注：1、按照基本技术要求详细填列；

五、商务条款响应及偏离表

投标人全称（公章):                       项目名称：

| 序号 | 项目 | 招标文件中主要商务条款的描述 | 投标供应商的承诺或说明 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |  |
| 2 | 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 3 | 供货期 |  |  |  |
| 4 | 交货方式 |  |  |  |
| 5 | 付款方式 |  |  |  |
| 6 | 投标货币 |  |  |  |
| 7 | 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 8 | 培训方式 |  |  |  |

法定代表人（授权代表）签字：

注：

1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

2、投标单位根据项目添加的服务承诺、培训等也请列出；

3、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离；

4、投标单位必须仔细阅读招标文件中所有商务条款和相关服务要求，并对所有商务条款和服务要求偏离的条目列入上表。投标单位必须根据所将提供服务的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，该投标文件视为无效。

六、投标人业绩情况

投标人近三年内业绩材料（投标人类似产品合同复印件、用户验收报告、用户评价意见等）；

七、投标人其它声明及材料

本地化服务能力证明（距采购人最近的服务网点情况表）

自主创新、节能、环境标志产品等方面的证书或文件

投标人的信誉、荣誉证书或文件

投标人质量保证体系、环境保证体系等方面的认证证书

能说明投标产品规格型号、性能参数的彩页资料（或能佐证投标产品技术参数的其他宣传资料）

……